AllegraTM 64R Centrifuge

离心机操作规程

进行室温离心，为了使转头迅速达到温度的平衡，应对转头进行预冷或预热。低温离心时可采取在所需温度和2000rpm 条件下进行30 分钟运转的方法使离心机预冷。

1． 电源开关按至ON（I），按OPEN DOOR 键打开腔门。

2． 安装转头前，确信锥形轴套座落于驱动轴上，若脱落，不能操作转头。

3． 参照相应的转头说明书安装转头，任何情况下，转头均需平衡运行。

4． 关闭离心机门并向下轻按，直听到两个门锁的锁紧声。

5． 输入运行参数：（顺序按键）

􀁺 选择转头号——ROTOR，▲或▼，ENTER。

􀁺 设定运转速度——RPM，▲或▼或RCF，▲或▼。

􀁺 设置运行时间——TIME，▲或▼。

􀁺 设定运行温度——TEMP，▲或▼。

􀁺 选择加速模式（0 至9）——ACCEL，▲或▼。

􀁺 选择减速模式（0 至9）——DECEL，▲或▼。

6． 核对所有参数无误，锁紧机门，按ENTER 键和START 键。

警言

转头旋转期间，切勿试图开启门锁系统