CEQ8800遗传分析仪简易操作步骤

- 一、 进入CEQ程序，开启电源，进入WINDOW，按CEQ 测序按纽 ，进入CEQ 测序软件

- 二、 装入 Gel Cartridge，进入RUN 程序：Replenish→Install Gel Cartridge ( 装入 Gel Cartridge ) →Set to new→Done 或点击快捷键

三、上样，编辑样品名：进入Sample set up 程序：File→New→输入样品名→选择Method →Save→File→Save as ( 输入样品板名，例如日期 等)，装样品板/缓冲液板：进入RUN 程序 Load Plate→ Unload →LOAD→STAR或点击快捷键 ( 放入缓冲液板时请记住盖上防止蒸发的盖子，放好 Wetting Tray，须15分钟内完成上述工作。

- 品分析完后，取出GEL Cartridge：进入RUN程序：Replenish→Release Gel Cartridge→O.K. (取出GEL Cartridge, 插入空的黄色管) → Install Plug

卸样品板： Direct Control→Unload Plate→Unload ( 取出Sample Plate，Buffer Plate ) →Load ( Wetting Tray 请在15分钟内Load, 使 Capillary 置于 Wetting Tray 中)

- 结束，离开CEQ Sequencing Software, 退出Windows , 关闭电脑电源。

注意事项：

最后请确定 Capillary 置于 Wetting Tray 中；Wetting Tray 中的水要先换掉，清洗后以去离子水冲洗加入八分满去离子水后放入CEQ 中。日常为Wetting Tray 换水时，也请按上述程序进行。

未尽事宜，详见使用手册。