FLI2000H人工气候箱操作说明

打开电源开关前,检查外置水箱内纯水是否充足,并将其搁置于距地面高度至少50公分处,然后打开电源开关,液晶屏显示开机画面.

当ALARM灯亮,有蜂鸣声时,在排除存在故障原因后可按CLEAR键清除.

RUN/STOP键用来切换机器运行和非运行状态,其上部灯熄灭时机器处于非运行状态,此时可对机器工作模式进行设置.按MODE键进入程序设置界面,首先须选择程序号,机器内部将不同的运行程序种类分配给不同的程序号段,对于用户常用的以24小时为循环周期的运行模式而言,需选择7或8或9为自己所要的程序号,用数字键盘输入并按ENTER键确认以进入具体程序运行参数设置界面.

在该界面下, 用上下左右方向键改变光标位置,光标所处位置为可修改参数值,前面为参数英文描述.该类程序允许用户在24小时内有10段用户自定义的机器工作状态分别对应SEG0~SEG9,从00:00依序执行各段,每段可分别定义各自的温度,光照(FLI2000H型光照设定上限为5L),湿度及该段终了时间(也即下段起始时间),用户在设定结束后可按SCREEN键查看所设置的机器工作各参数图形,看是否与预期相符.最后设定REPEAT值即机器将要运行的天数.每个值的改变都须以ENTER键确认方能为机器接受.

全部设定结束后,按RUN/STOP键2秒钟,机器进入运行状态,如果此时机器所显示的运行SEG段数与此时机器内部时钟不符.按ADVANCE键将机器正进行的SEG数调整到与机器时钟相符.