EPPENDORF PCR仪使用操作步骤

- 打开仪器后边电源开关。

- 进入主菜单后进行程序编写。

- 选择FILES后按ENTER键进行程序编辑。

- 选择EDIT，按ENTER键，进行所使用程序的编写。

- 程序编写完后，选择EXIT，按ENTER键，这时屏幕出现是否保存，如需要保存时选择YES，就可以保存程序，设定好的程序名可任选，按OPTION键进行程序的命名。如果不需要保存，则按OPTION键，选择NO，则程序没有被保存。

- 在进行程序编写时，如果默认的程序不够时，可以按INSERTION键进行程序的增加，如果默认的程序多时，选择DELETION删除。

- 程序编写完后，回到主菜单选择START，按ENTER键，则进行程序的运行。

- 在程序进行运行的过程中，可以查看程序运行完毕的时间。选择OPTION键就可以查看。

- 如果PCR仪器内所能容纳的程序满后，可以将一部分不用的程序删除。则可选择FILES，进入LOAD，选择需要删除的程序名，然后选择DELETION键删除不需要的程序。

- 如需要在原来编号的程序上修改运行程序，则选择FILES，进入LOAD，进行程序的修改，修改完毕后也需要保存。

- 当程序运行完毕时，选择STOP，按ENTER键确认，回到主菜单，即可关闭电源，取出样品。