KYKY-EM3200扫描电子显微镜操作规程

1 预约  使用电镜前，必须与管理人员预约，并在预约时间内使用。

2 开机 自动方式（开真空系统）

2.1 合电源总开关→开稳压器→扩散泵通水→开机械泵→开压缩机，并观察压力表→开真空电源（Power Vacuum）→开准备开关（Stand by）→30-40分钟后断开准备开关（Stand by）→系统进入抽高真空状态。

2.2 工作条件 高真空达到工作真空时开启V1阀→电子枪及二次电子探测器可开始工作→设定工作距离→设spot size于5-7

3 启动系统控制软件 选择KYKY-EM3200扫描电子显微镜→选择主窗口→调节亮度、对比度→获得加速电压→加灯丝（置FILAMENT于6-7）→获得信号→选择扫描速度→常规扫描→进行合轴。

4图象观察→常规扫描→选择放大倍数→X、Y方向移动样品→聚焦→消像散→调节亮度、对比度→拍照→保存。

5 关机

5.1 退出软件系统

5.2 真空系统停机 关灯丝至0→关高压至0→亮度、对比度调至0→关闭V1阀→关控制台电源→打开V2阀→30分钟后停冷却水→关闭稳压电源→关闭总电源。