Leica   DMLB2荧光显微镜操作规程

一．作为普通显微镜用

开机后将聚光镜的转换盘转到BF，调整灯亮度，将聚光镜调至最高位置，在载物台上放上玻片，利用低倍镜调焦找视野，转到高倍镜下观察，调整孔径光栏得到对比度较好的视野。

二．作为相差显微镜用

相差主要用于活体组织。不染色的组织。

使用相差显微功能时，将聚光镜的转换盘转到与物镜相对应的相差环上，10X，20X 物镜用PH1，40X 物镜用PH2，100X 物镜用PH3，此时切记将孔径光栏调至PH位置，即孔径光栏最大位置。其它要求同普通显微镜，

三．作为荧光显微镜用

- 打开荧光电源，稳定10分钟后即可用于观察

- 选择所需的激发波长，将相应的滤块推入光路，I3激发波长为450-490nm，GFP的激发波长为430-510nm,一般观察时用其他位置。

- 其它要求同普通显微镜，使用结束后关闭电源，再次启动需等灯冷却后再开机。不要频繁开关荧光电源。