Microfuge 18 离心机操作规程

一、插上电源，待离心机开门键点亮，方可按下开启键打开离心机机盖；

二、根据样品的要求设置参数，将面板左侧的功能键扭到SPEED（转速）位置，然后扭动面板右侧的旋钮设定转速，依次设置TEMP（温度一般为4℃）、TIME（离心时间），参数设置完成；

三、离心管为1.5或2.0 mL,离心管须对称放置，对称放置的两个样品目视液面高度一致即可，如果样品为奇数，须用一个空管注入等量的水来配平；

四、样品放置好后，盖上转头盖子，再把离心机机盖盖上，启动键亮起，按下进行离心；

五、离心机使用完毕，拔去电源插头，用干净的抹布将转头和离心腔擦干，保持离心腔干燥，注意保持转头干净，如果需要可将转头卸下来用水冲洗，晾干后再使用。

注意事项

安装转头前，按照转头手册进行润滑工作。

1． 核对额定电压，将电源插头插入墙上的插座中。

2． 按OPEN DOOR 键，向上开启机门。

3． 使用T型扳手将转头的钳制螺钉左旋（反时针方向）。

4． 转头安装，应将转头对准中心，缓缓垂直平稳放下。

5． 按转头说明书的要求安放转头，每次运转，转头负载均须平衡。

6． 将箝制螺钉右旋（顺时针方向）使转头衔接在转轴上。

7． 用T型扳手使箝制螺钉紧固在轴上。

8． 关闭离心机门并向下按紧，直听到两边插销声“卡嗒”。