Pharmacia脉冲电泳仪使用方法

- 从Navigator中取出托板，用75%酒精擦洗，晾干；

- 向右倾斜Navigator，并立住左下方的支柱，利用毛吸作用吸出废弃缓冲溶液，并用75%酒精擦洗；

- 取出模具胶圈，使其与托板上的红框对齐，并压紧；

- 小心注胶入模具胶圈中，再加上梳子；

- 在胶凝固过程中，往Navigator中倒入约1升电泳缓冲溶液；

- 打开Multi Temp Ⅱ的电源，按住 set 键，同时拨动旋钮 adjust temp 调节至所需要的温度；

- 待胶凝固后取下梳子、胶圈，加样后小心放入缓冲液中，把Navigator中的缓冲液补至托板柱子上的红色线圈处；

- 扣上电极圈（无连接线的卡子卡在Navigator右壁上，其余3个有连接线的卡子分别卡在其对应的壁上），再合上盖子；

- 打开Controller与Power Supply的电源开关；

- 调节Power Supply的参数：按下 enter键，再按↑↓调节闪动数值至所需参数，调好后再次按下 enter 键确认；

- 调节Controller的参数：按 ENT 后，操作右边数字键直接输入脉冲时间及电泳时间，输好后再次按 ENT 确认，输入错误时可用 CE 清除；按 ESC 可以返回编辑界面，按↑↓←→选择项目，一般采用basic模式， ENT确认选择。

- 所有数值输入完毕，先按Power Supply上的run键，再按Controller上的on/off键开始脉冲电泳。