TGL—16C高速台式离心机操作程序

- 使用前必须先检查仪器面板上的各旋钮是否在规定的位置上（即电源在关的位置上，电位器及定时器在零的位置上）。

- 每支试管中放置等量的样品，然后对称放入转头内，以免由于重量不均，放置不对称，而使仪器在运转过程中产生震动。

- 试管放入后拧紧螺帽，盖好有机玻璃盖，接通电源，打开电源开关，指示灯亮。

- 若使用12×1.5毫升转头时，将选择开关打向“1”的位置。若使用8×7毫升转头时，将选择开关打向“2”的位置。

- 用定时旋钮选择所需的时间，然后将调速旋钮调至所需的转速，转速表将显示转子的实际转速。

- 时间到后，必须先将调速旋钮旋至零位，待停机后方可取出离心管。

TGL—16C台式高速离心机使用注意事项

- 使用前请仔细阅读上面说明书，以免误操作。

- 仪器必须安放在坚固平整的台面上，以免运转时产生不必要的麻烦。

- 有机玻璃盖上不能堆物，以免压坏或出现高低不平，影响仪器的使用效果。

- 仪器在高速旋转时切不可随意打开有机玻璃盖门。

- 仪器在操作时必须遵守操作程序中的第4条的规定，否则会使电机烧坏。

- 使用前必须检查离心管是否有裂纹、老化等现象，如有应及时更换。

- 使用完毕后，应将转头和仪器擦干净，以防试液沾污而产生腐蚀。