台式高速冷冻离心机操作步骤

除了进行室温离心，为使转头迅速达到温度的平衡，应对转头进行预冷或预热。低温离心时可采取在所需温度和2000rpm条件下进行30 分钟运转的方法使离心机预冷。

| 1 | 电源开关按至ON（I），按OPEN DOOR 键打开腔门。 |
| --- | --- |

| 2 | 检查锥形轴套是否座落于驱动轴上，若脱落，不能操作转头。 |
| --- | --- |

| 3 | 安装转头 | 先旋下固定螺钉，双手拿稳转头，对准锥形轴套缓慢放 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 下，再旋紧固定螺钉。任何情况下，转头均需平衡运行。 |

| 4 | 关闭离心机门并向下轻按，直听到两个门锁的锁紧声。 |
| --- | --- |

| 5 | 顺序输入运行参数 |  | 选择转 头 号 | 按ROTOR后，按▲或▼选择所用转头，再按ENTER。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设定运 转速度 | 按RPM后，按▲或▼或RCF选择，再按ENTER。 |
|  |  |  | 设定运 行时间 | 按TIME后，按▲或▼选择离心时间，再按ENTER。 |
|  |  |  | 设定运 行温度 | 按TEMP后，按▲或▼选择运行温度，再按ENTER。 |
|  |  |  | 选择加 速模式 | 按ACCE后，按▲或▼选泽（0 至9），再按ENTER。 |
|  |  |  | 选择减 速模式 | 按DECEL后，按▲或▼选泽（0 至9），再按ENTER。 |

| 6 | 核对所有参数无误，并锁紧机门，按ENTER 键和START键。 |
| --- | --- |

警言：转头旋转期间，切勿试图开启门锁系统。