旋转蒸发仪操作规程

- 操作步骤

- 插上电源插头，连接冷凝循环水；

- 加水于水浴锅至三分之二处，将温度旋钮调至与所蒸溶剂沸点相同位置，然后按下温度旋钮。

- 加水于真空泵中，水位至出口处，把真空泵盖子盖好；

- 将待蒸发的样品试液小心加入旋转蒸发瓶中，试液量不得超过蒸发瓶的三分之二；

- 将装有样品液的的蒸发瓶和接收溶剂的接收瓶小心安装于旋转蒸发仪上；

- 当水浴锅温度达到设置温度时，调节转速旋钮至所需转速，打开真空泵电源开关，冷凝水开关，仪器开始工作；

- 样品试液蒸发完毕，关真空泵电源开关、冷凝水开关和水浴锅加热开关，小心取下蒸发瓶和溶剂接收瓶，转移至事先准备好的容器内，并认真清洗蒸发瓶和接收瓶；

- 把水浴锅和真空泵里的水倾倒完全，并将温度旋钮和转速旋钮调回到“0”位置。

二、注意事项：

- 在蒸发过程中，要注意保证真空泵中的水温不能过热；

- 蒸发瓶中的样品试液量不得超过三分之二；

- 在旋转蒸发过程中，其转速不得过高，以免发生意外。